## OB GOSPIĆ
Prilog III.
R.br. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | J.M. | Količina | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi,prospektu, izjavi i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5.
R.br. | Endoskopski stup
1 | VIDEO PROCESOR | KOM | 1
1.1 | HDTV kompatibilan
1.2 | Mogućnost odabira HDTV signala između RGB ili YPbPr outputa
1.3 | Moguć odabir digitalnog signala između HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M), DV (IEEE 1394) i DVI (WUXGA, 1080p ili SXGA) outputa
1.4 | Analogni SDTV izlazni signal VBS kompozitni, Y/C i RGB.
1.5 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.6 | Podešavanje tonova boje u max. ±8 opcija/stupnjeva
1.7 | Shema 'Color bar' ili '50% bijele 'mogu se prikazati na zaslonu
1.8 | Automatska kontrola svjetla
1.9 | Kontrast: N (Normalni), H (Visoki), L (Niski)
1.10 | Enhancement mod: Mod poboljšanja slike ima tri stupnja poboljšanja slike
1.11 | Pre-freeze opcija zamrzavanje slike: automatski odabire najčišću sliku od svih slika snimljenih u zadanom vremenskom razdoblju prije zamrzavanja.
1.12 | Kompatibilnost s postojećim videoendoskopima
1.13 | Iris modovi: Auto / Peak / Average
1.14 | Funkcija prikaza 'Slike u slici' (istovremeno prikazivanje dviju slika na monitoru - npr. paralelno praćenje endoskopske i ultrazvučne slike), "slika izvan slike".
1.15 | Opcije promjene veličine endoskopske slike
1.16 | Elektonsko podešavanje oštrine endoskopske slike
1.17 | Moguća kontrola uređaja putem daljinskog upravljača: Monitor, DVR, video printer
1.18 | Fog-free funkcija moguća prilikom povezivanja kompatibilnih endoskopa
1.19 | Sistem uključuje prijenosni medij za pohranjivanje podataka u TIFF/JPEG formatu iz procesora. Min. do 227 slika u TIFF i do 2048 u JPEG formatu te korisničkih postavki operatera i prijenos i pohranjivanje podataka na drugi kompatibilni video sistem.
1.20 | Podržava DV izlaz za kompatibilne uređaje
1.21 | Mogućnost upisa osnovnih podataka za min. 50 pacijenata (identifikac. broj pacijenta, ime pacijenta, spol i dob, datum rođenja), te prikazivanja istih na monitoru.
1.22 | Mogućnost pohranjivanja do 20 operatera u korisničkim postavkama te individualno podešavanje postavki za svakog operatera posebno.
1.23 | Prikaz informacija koje mogu biti prikazane na monitoru: razina izoštravanja rubova ili strukure slike, omjer uvećanja slike (zoom), spektar boja, fokus.
1.24 | Opcija nadogradnje na dokumentacijski sustav
1.25 | Opcija spajanja putem DICOM-a i integracija s PACS poslužiteljem
1.26 | Mogućnost upravljanja funkcijama endoskopskog stupa putem odvojenog "touch screen" ekrana u integriranoj Sali
1.27 | Video - driver modul konverter inkorporiran unutar kućišta video procesora
1.28 | Automatsko podešavanje balansa bijele boje i plavog svijetla jednim pritiskom na tipku.
2 | IZVOR SVIJETLA | KOM | 1
2.1 | Izvor svijetla serije/generacije kao i procesor
2.2 | Xenon lampa kratkog snopa (ozone-free) 300 W
2.3 | Mogućnost automatskog i manualnog podešavanja intenziteta svijetla
2.4 | Pokazatelj potrošnje radnih sati/vijeka trajanja lampe
2.5 | Prosječni radni vijek lampe cca. 500 sati kontinuiranog rada
2.6 | Pomoćna halogena lampa 12 V, 35 W
2.7 | Automatska ekspozicija u 17 koraka
2.8 | Promjena pritiska pumpe u 4 razine (OFF, niska, srednja, visoka)
2.9 | Indikator korištenja pomoćne lampe i signaliziranje izuzeća lampe
2.10 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
2.11 | Vodootporni jednododirni konektor koji omogućuje spajanje jednim konektorom bez potrebe za endoskopskim kablom
2.12 | Kompatibilan s postojećim videoendoskopima putem video kabela
2.13 | Veza s perifernim uređajima izbjegava komplicirane kabelske priključke i ubrzava brzinu prijenosa
3 | KOLICA ZA POSTAVU ENDOSKOPSKE OPREME | KOM | 1
3.1 | Mobilna s 4 (četiri) antistatička kotača, od kojih 2 imaju kočnicu
3.2 | Sa transformatorom, težina kolica 85 kg max.
3.3 | minimalno 4 (četiri) police
3.4 | Sa pokretnim držačem LCD monitora (ruka mobilna u svim smjerovima)
3.5 | Držač za 2 (dva) endoskopa
3.6 | Držač tipkovnice (smješten ispod prve police na kolicima)
3.7 | Mogućnost paljenja cijelog sustava na kolicima pritiskom na jednu tipku
3.8 | Dimenzije max: 1826 mm x 700 mm x 650 mm
4 | 27" LCD HD MEDICINSKI MONITOR | KOM | 1
4.1 | Medicinski monitor
4.2 | HD Rezolucija 1920x1080
4.3 | Ulazi: Video, HD/SD-SDI, DVI-D, SDI
4.4 | Ergonomski dizajn omogućava jednostavnu poziciju monitora
4.5 | LED navigacijske tipke na alatnoj traci monitora
4.6 | Tihi rad
4.7 | Modovi: zrcalna slika, slika u slici, slika izvan slike.
4.8 | 16,7 miliona boja
4.9 | Kontrastni omjer: 1000:1
4.10 | IEC 60601-1 certifikat
4.11 | Lagano održavanje kompletnog monitora, čišćenje i dezinfekcija