## Sheet1
OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53000 Gospić
Ponuditelj:
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE: STATIVE ZA OPERACIONU SALU
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač, naziv ponuđenog modela, kataloški broj (gdje god je primjenjivo) | Dokaz svojstva tehničkih karakteristika DA/NE | Navesti broj stranice u katalogu/korisničkim uputama/ izjavi proizvođača/certifikata na kojoj se tehnička karakteristika dokazuje | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | STROPNI STATIV ZA KIRURGA | komplet | 2
1.1. | Zglobna ruka iz dva segmenta, svaki minimalno 600 mm. Ugrađena indirektna ambijentalna rasvjeta. Sve metalne površine presvučene praškastom bojom nanesenom elektrostatski.
1.2. | Neto nosivost ruku stativa minimalno 220 kilograma.
1.3. | Rotacija zglobova ruke minimalno 0- 3300
1.4. | Zglobna ruka opremljena pneumatskom i tarnom kočnicom u dva zgloba, radi dodatne sigurnosti u slučaju kvara ili pada tlaka u pneumatskom sustavu.
1.5. | Pneumatske kočnice su pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku.
1.6. | Vertikalno postavljeni stup za opremu minimalne visine 1000 mm, debljina strukture min 3,5 mm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na minimalno 3 plohe. Mogućnost ugradnje minimalno električnih komponenti 18, minimaln broj plinskih utičnica 13 kom. Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju. Ručica za kontrolu kočnica integrirana na polici i kodirana bojom. Mogućnost odabira boja vertikalnog stupa i zglobnih ruku. Minimalno 15 boja.
1.7. | U sklopu vertiklanog stupa integrirani šinski klizni sustav okomito postavljen za prihvat polica I ladica. Ladice I police podesive po visini na kliznom sustavu.
1.8. | Instalacije medicinskih plinova:
1.9. | Utičnice oblika sukladno HRN EN ISO 9170-1:2017 i DIN 13260-2 "ili jednakovrijedno". Norma je važeća na području EU i jasno i precizno određuje uvjete za izradu opreme za razvod medicinskih plinova. Bitne karakteristike utičnice su: egzaktne dimenzije i oblik provrta utičnice, kojima se onemogućava priključak utikača plinova druge vrste.
1.10. | Minimalne tehničke karakteristike utičnice dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuju svojstva utičnice. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocijenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o utičnici, a sve dokazano sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektnog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama.
1.11. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova : 1x zrak 5 bar, 1x zrak 8 bara, 2x vakuum; 1 x CO2; 1x O2
1.12. | Električne instalacije:
1.13. | Električne utičnice; 8x 230V (4 x narančaste; 4 x zelene), 8x izjednačenje potencijala, 2 x mrežna utičnica RJ 45
1.14. | Jedna polica sa ručicom i bočno postavljenim standardnim šinama. Dimenzije police minimalno 460x440 cm (širina x dubina), nosivost police minimalno 40 kg. Kosntrukcija police od bojanog čelika sa kompozitnom antibakterijskom plohom .
1.15. | Ponudi priložiti skicu rješenja.
2. | STROPNI STATIV ZA ANESTEZIOLOGA | komplet | 2
2.1. | Zglobna ruka iz jednog segmenta, ukupne duljine minimalno 900mm. Ugrađena indirektna ambijentalna rasvjeta.Sve metalne površine presvučene praškastom bojom nanesenom elektrostatski.
2.2. | Neto nosivost ruke stativa minimalno 260 kilograma.
2.3. | Rotacija zglobova ruke minimalno 0- 3300
2.4. | Zglobna ruka opremljena pneumatskom i tarnom kočnicom.
2.5. | Pneumatske kočnice su pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku.
2.6. | Vertikalno postavljeni stup za opremu minimalne visine 600 mm, debljina strukture min 3,5 mm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na minimalno 3 plohe. Mogućnost ugradnje minimalno 12 električnih komponenti , minimaln broj plinskih utičnica 8 kom. Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju. Ručica za kontrolu kočnica integrirana na polici i kodirana bojom. Mogućnost odabira boja vertikalnog stupa i zglobnih ruku. Minimalno 15 boja.
2.7. | Instalacije medicinskih plinova:
2.8. | Utičnice oblika sukladno HRN EN ISO 9170-1:2017 i DIN 13260-2 "ili jednakovrijedno". Norma je važeća na području EU i jasno i precizno određuje uvjete za izradu opreme za razvod medicinskih plinova. Bitne karakteristike utičnice su: egzaktne dimenzije i oblik provrta utičnice, kojima se onemogućava priključak utikača plinova druge vrste.
2.9. | Minimalne tehničke karakteristike utičnice dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuju svojstva utičnice. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocijenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o utičnici, a sve dokazano sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektnog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama.
2.10. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova : 1x zrak 5 bar, 1x vakuum; 1 x N20, 2xO2, 1x AGSS
2.11. | Električne instalacije:
2.12. | Električne utičnice; 6x 230V (3 x narančaste; 3 x zelene), 6x izjednačenje potencijala, 2 x mrežna utičnica RJ 45
2.13. | Infuzijski stativ teleskopski izrađen od nehrđajućeg čelika sa četiri kukice. Nosivost stativa minimalno 15 kg.
2.14. | Ladica sa policom i bočno postavljenim standardnim šinama. Dimenzije minimalno 460x440x140mm cm (širina x dubinax visina), nosivost minimalno 38 kg. Konstrukcija police I ladice od bojanog čelika sa kompozitnom antibakterijskom plohom .
2.15. | Ponudi priložiti skicu rješenja.
Ukupna cijena bez PDV-a
Iznos PDV-a obračunat po stopi od 25%
Ukupna cijena ponude