## Sheet1
Ponuditelj:__________________________________
Mjesto: ____________________________________
Adresa: ____________________________________
OIB: ______________________________________
TROŠKOVNIK: Digitalni mobilni RTG uređaj za najam
Evidencijski broj nabave: 41/2020-JN
| DIGITALNI MOBILNI RTG UREĐAJ |  | Zadovoljava karakteristike
1. | Opće karakteristike sustava: |  | DA/NE
1.1. | Digitalni pokretni sustav na kotačima namijenjen za radiografska snimanja
1.2. | Motor za kretanje naprijed/nazad napajan baterijom i mogućnost ručnog pokretanja uređaja u slučaju da je baterija prazna
1.3. | Reducirana brzina pomaka za fino namještanje sustava
1.4. | Otpuštanje zračenja ručnim bežičnim daljinskim upravljačem
1.5. | Integrirani mjerač doze zračenja i automatski prijenos vrijednosti doze u sustav oslikavanja
1.6. | Rotacija nosača RTG cijevi oko okomite osi min. ±90˚
1.7. | RTG uređaj kompaktnih dimenzija, širine maksimalno 60 cm
1.8. | Najveća horizontalna ekstenzija RTG cijevi min. 124 cm
2. | Generator:
2.1. | Maksimalna snaga generatora min. 35 KW
2.2. | Namještanje mAs u minimalnom opsegu od 0.4 do 360 mAs
2.3. | Namještanje kV u min. opsegu od 40 do 130 kV
2.4. | Najkraće vrijeme ekspozicije maksimalno 1 ms
2.5. | Najduže vrijeme ekspozicije minimalno 3200 ms (u digitalnom modu rada)
3. | RTG cijev:
3.1. | Cijev s barem jednim fokusom
3.2. | Brzina rotacije anode min. 9.000 o/min
3.3. | Toplinski kapacitet anode min. 120 kHU
3.4. | Kolimator sa rotacijom min. ±90°
3.5. | Svjetlosni pokazivač polja
3.6. | Najniža visina fokalne točke od poda maksimalno 55 cm
3.7. | Najviša visina fokalne točke od poda minimalno 205 cm
4. | Bežični ravni detektor:
4.1. | Bežični ravni detektor sa Cezij-Jodidom (CsI)
4.2. | Dimenzija aktivne površine detektora minimalno 34 x 42 cm
4.3. | Dimenzija aktivne matrice detektora minimalno 2350 x 2850 piksela
4.4. | Veličina piksela maksimalno 150 µm
4.5. | Dubina akvizicije min. 16 bita
4.6. | Težina detektora (uključuje bateriju) najviše 3,3 kg
4.7. | Najveće opterećenje detektora masom ležećeg pacijenta najmanje 300 kg
4.8. | Bežični ravni detektor mora biti tvornički povezan u konfiguraciju RTG sustava od strane proizvođača RTG sustava
4.9. | Min. 800 slika s jednim punjenjem baterije detektora
4.10. | Bežični ravni detektor s integriranom ručkom
4.11. | Automatsko punjenje detektora dok se bežični ravni detektor nalazi u nosaču na mobilnom RTG uređaju
5. | Sustav za akviziciju i upravljanje:
5.1. | Mogućnost pohrane minimalno 4 000 slika (nije dozvoljeno nuđenje vanjskih memorijskih uređaja za pohranu slika)
5.2. | Najmanje 4 GB radne memorije
5.3. | Monitor u boji, osjetljiv na dodir, dijagonale min. 17"
5.4. | Sustav za poboljšanje kontrasta slike
5.5. | DICOM Radna lista ili jednakovrijedno
5.6. | DICOM Ispis ili jednakovrijedno
5.7. | DICOM Pohrana ili jednakovrijedno
5.8. | DICOM Strukturirani izvještaj o dozi ili jednakovrijedno
5.9. | Bežično povezivanje na bolničku mrežu radi prijenosa slika
Ukupna cijena ponude bez PDV-a:
PDV:
Ukupna cijena sa PDV-om: