## List1
NARUČITELJ: Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53 000 Gospić
Ponuditelj: _________________________________________________
Evidencijski broj nabave: 40/2021-JN
Nabava PACS sustava za potrebe radiologije
Redni broj | Obvezne minimalne tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE
1. | Podešavanje, edukacija i održavanje PACS sustava
1.1. | Doseg usluge
1.1.1. | Povezivanje s DICOM kompatibilnim slikovnim uređajima provodi se na radiologiji OB Gospić.
1.1.2. | Povezivanje s postojećim BIS sustavom: - ugrađen link u BIS sustav koji otvara pripadajuću studiju u PACS sustavu - nalaz napisan u BIS sustavu vidljiv u PACS sustavu Ponuditelj mora dokazati da je sposoban povezati PACS sustav sa BIS sustavom OB Gospić na gore opisani način. Ponuditelji to mogu prezentirati na već postojećoj instalaciji ili ukoliko istu nemaju biti će pozvani da to naprave na lokaciji OB Gospić. Sve troškove povezivanja snosi Ponuditelj.
1.1.3. | Mogućnost unosa nalaza kroz PACS sustav. Ponuditelj mora biti certificiran od strane HZZO-a za skidanje uputnica i slanje nalaza na CEZIH sustav.
1.1.4. | Kupovina licenci, podešavanje i edukacija PACS sustava
1.2. | Edukacije i korisnička potpora
1.2.1. | Edukacija svih krajnjih korisnika sustava svih profila (liječnika, tehničara, inženjera, inženjera medicinske radiologije).
1.3. | Razina kvalitete usluge
1.3.1. | Održavanje
1.3.2. | Održavanje PACS sustava nije uključeno u ovo nadmetanje, nego će biti posebno ugovoreno za iznos od maksimalno 25% nabavne cijene PACS sustava. Održavanje će se definirati kao preventivno, korektivno i adaptivno u režimu 24/7/365 i to kako slijedi ispod:
1.3.3. | Korektivno održavanje – unutar kojeg će Izvršitelj otklanjati zastoje u radu do kojih je došlo neispravnim funkcioniranjem programskog rješenja i unutar kojeg će Izvršitelj obavljati manje korekcije koje bi trebale rezultirati boljom prilagodbom funkcionalnosti aplikacije radnoj okolini Naručitelja i/ili prilagodbu promijenjenim zakonskim normama koje utječu na funkcionalnu ispravnost programskog rješenja. Ovo održavanje se obavlja po prijavi zastoja od strane Naručitelja ili po prijavi potrebnih promjena od strane Naručitelja.
1.3.4. | Usavršavanje rješenja – realizacija prava na nove verzije aplikativnog rješenja minimalno jednom godišnje. U sklopu funkcionalno-tehnološkog usavršavanja osigurat će se instalacije novih verzija informacijskog sustava ili pojedinih modula koje rade poboljšano i usklađene su sa zakonskom i ostalom obveznom regulativom.
1.3.5. | Adaptivno održavanje - podrazumijeva pravo da se posebnim zahtjevom zatraži izmjena i/ili unaprjeđenje aplikativnih modula Aplikacijskog sustava.
1.3.6. | Dostupnost i kvaliteta usluge
1.3.7. | Izvršitelj je dužan pružiti uslugu održavanja sustava na način da se omogući prijava problema putem dežurnog telefona u režimu 24/7/365 odnosno putem e-mail adresa za prijavu problema. Vrijeme odaziva i rješavanja problema odnosno povratka funkcionalnosti sustava ovise o utjecaju greške na poslovni proces.
1.3.8. | Maksimalno vrijeme odaziva: - hitni slučajevi: unutar 120 minuta, - problemi koji ograničavaju rad: ne dulje od 24 sata.
1.3.9. | Maksimalno vrijeme rješavanja problema: - hitni slučajevi: unutar 3 sata od prijave, - problemi koji ograničavaju rad: ne dulje od 24 sata.
1.3.10. | Maksimalno vrijeme rješavanja ostalih problema: - ne dulje od 4 dana.
1.3.11. | Maksimalno vrijeme odaziva podrazumijeva vremensko razdoblje od kada Naručitelj izvijesti Izvršitelja o problemu do početka djelovanja izvođača radova koje vodi do rješavanja problema.
1.3.12. | Maksimalno vrijeme rješavanja problema podrazumijeva vremensko razdoblje od kada Naručitelj izvijesti Izvršitelja o problemu do rješavanja problema.
1.3.13. | Hitni slučajevi obuhvaćaju kvarove koji ne dopušta izvođenje rutinskog rada pomoću sustava (tj. kvar poslužitelja) ili nemogućnost rada pomoću ključnog objekta sustava koji je važan za rutinski rad.
1.3.14. | Problem koji ograničava rad podrazumijeva kvar dijela sustava koji ne ograničava rutinski rad, no uzrokuje operativne poteškoće ili ograničava udobnost rada pomoću sustava.
1.3.15. | Prilikom rješavanja problema, Izvršitelj mora imati omogućen VPN udaljeni pristup računalnoj mreži u svrhu rješavanja problema.
1.4. | Tehnička svojstva sustava
1.4.1. | PACS aplikacija mora biti web omogućena kroz minimalno dva od uobičajenih web preglednika (Internet explorer, edge, chrome, firefox,safari).
1.4.2. | Web klijent (lite verzija PACS aplikacije) mora biti "zero-foot print" odnosno bez ikakve dodatne instalacije na lokalno računalo.
1.4.3. | PACS sustav mora moći prihvatiti, spremiti i prikazati nalaz napisan u RIS sustavu
1.4.4. | Funkcionalnost koja omogućava definiranja više korisnika i korisničkih grupa sa osobnim pravima te funkcionalnost povezivanja s AD ili LDAP sustavima s korisničkim imenima i lozinkama.
1.4.5. | Funkcionalnost otvaranja i zatvaranja korisničkog imena te dodjeljivanja, pohrane ili promjene lozinke za korisnike putem PACS sustava kao opcija u slučaju ne vezivanja na AD odnosno LDAP sustav.
1.4.6. | Funkcionalnost upravljanja korisničkim pravima unutar PACS sustava uz nadzor korištenja broja licenci.
1.4.7. | Automatsko i ručno osiguranje i arhiviranje baze podataka.
1.4.8. | Komunikacija između RIS-PACS-radioloških uređaja na osnovi DICOM i HL7 standarda.
1.4.9. | Komunikacija s ostalim informatičkim sustavima na osnovi HL7 standarda.
1.4.10. | Funkcionalnost pristupa više korisnika podacima istog pacijenta
1.4.11. | Funkcionalnost bilježenja svih akcija unutar sustava i to minimalno; koji korisnik, kada i što mijenja (eng. log management) te mogućnost prikaza promjena na zahtjev.
1.4.12. | Funkcionalnost organizacije rada jednog odjela na više lokacija unutar istog sustava s višerazinskim ograničenim pristupnim korisničkim pravima.
1.5. | Integralnost i sigurnost podataka
1.5.1. | Pohrana i prikaz svih relevantnih podataka o pacijentu.
1.5.2. | Funkcionalnost spajanja i razdvajanja pacijentovih podataka na nivou studije, serije ili slike.
1.5.3. | Funkcionalnost spajanja istog pacijenta iz različitih ustanova sa različitim ID-em pacijenta.
1.5.4. | Funkcionalnost automatskog osvježavanja podataka na način da svi korisnici PACS klijenta rade u sinkroniziranom okruženju: korisnici su svjesni svake promjene na podacima o pacijentu i/ili studiji koje dolaze bilo iz BIS-a (npr. study patient update), modaliteta (npr. New image arrival), radiologa (npr. Anotacija) ili kliničara (npr. sticky notes/chat).
1.5.5. | Funkcionalnost zaključavanja studija od simultanih promjena.
1.6. | PACS server funkcionalnosti
1.6.1. | Centralni repozitorij svih podataka, organiziranih po pacijentu, bez obzira da li su DICOM ili non-DICOM formata.
1.6.2. | Funkcionalnost dodavanja skeniranih pacijentovih papirnatih dokumenata u karton pacijenta
1.6.3. | Funkcionalnost alata ili modula koji omogućava unos i ne-DICOM datoteka u PACS
1.6.4. | Funkcionalnost prikazivanja svih DICOM i ne-DICOM kliničkih podataka kroz klijent.
1.6.5. | Query/Retrieve (Q/R) funkcionalnost za povezivanje sa lokalnom arhivom vanjskih sustava i modaliteta
1.6.6. | Funkcionalnost jedinstvenog, unificiranog pogleda i pristupa svim studijama kroz Ustanovu. Radna lista može biti kreirana na osnovu različitih kriterija/pogleda na globalnu bazu podataka. Filteri i preference radne liste su konfigurabilne na razini korisnika.
1.6.7. | Funkcionalnost podrške za "lossy" kompresiju slika prilikom njenog ulaska u PACS sustav
1.6.8. | Funkcionalnost progresivnog učitavanja na načina da se prilikom korištenja sporih internetskih linija, slike automatski učitavaju progresivno. Korisnik smije započeti s čitanjem i presesuiranjem slika i prije nego se cijeli skup podataka učita.
1.7. | Funkcionalnosti radne stanice za radiologa (radiološka licenca, 2 kom)
1.7.1. | Funkcionalnosti alata slike: - pan/zoom, - kino petlja (eng. Cine) prikaz s prilagodljivom brzinom, - pojačavanje ruba (edge enhancement), - povećalo (magnifying glass), - označavanje ključnih slika.
1.7.2. | Funkcionalnost alata za mjerenje: - vrijednost piksela, - udaljenost, - kutovi, - ROI analiza, - mjerenje Cobbovog kuta, - mjerenje volumena.
1.7.3. | Funkcionalnosti alata prikaza: - skrivanje DICOM informacija, - postavka da udaljenost na računalnom monitoru odgovara stvarnoj veličini,
1.7.4. | Funkcionalnost pretraživanja i organizacije slika: - filtriranje liste prema imenu i prezimenu pacijenta, ID-u pacijenta, datumu studije, datumu pacijenta, modalitetu, - kreiranje prilagođene radne liste prema lokaciji, grupi korisnika ili korisniku, - podesivi formati za prikaz, - zaključavanje studija da je drugi ne mogu mijenjati, - automatsko mijenjanje statusa studije, - personaliziranje alatne trake i izbornika klikom na desni gumb miša
1.7.5. | Funkcionalnosti prikaza slike i korisničkog sučelja: - tile / stack načina prikaza, - prikaz na punom ekranu (full screen), povezivanje grupe slika za istovremeni pregled i usporedbu CT/MR serija istog pacijenta, - automatsko povezivanje grupe slika prema orjentaciji i poziviji slike, - prikaz reference linija između grupe slika (npt. Sagitalne i koronalne MRI grupe),
1.7.6. | Funkcionalnost pred-defniranih prikaza slike i korisničke opcije: - protokoli za prikaz slika ovisno o vrsti analize, - prilagodba za različite tipove studija (modalitet, dio tijela, broj slika, …) za pojedinu lokaciju, grupu korisnika ili korisnika, - automatsko učitavanje relevantne povijesti pacijenta (prethodne studije) za korisnika, - mogućnost označavnje određenih studija kao edukacijske studije
1.7.7. | Funkcionalnost prikaza volumena: - neprimjetno, integrirano 3D procesiranje koje se pokreće iz bilo kojeg prikaza, bilo ručno bilo kroz protokol prikaza ili može postojati istovremeno sa bilo kojim drugim pogledom
1.7.8. | Funkcionalnost MPR-a: - interaktivna Multi planarna rekonstrukcija (MPR), - linije presjeka osjetljive na kursor miša, - istovremeni prikaz prijašnjih i trenutne studije u MPR modu.
1.7.9. | Funkcionalnost povezivanja i referentne linije: - povezivanje MPR slika u svim paralelnim orijentacijama, uključujući različiti referentni okvir, - automatsko ili ručno povezivanje, - referentna linija se aplicira i na različite studije (npr. trenutne i prijašnje studije).
1.7.10. | Funkcionalnost izvoza slika u različitim formatima, minimalno gif, jpeg, tiff.
1.7.11. | Funkcionalnost interaktivnog podešavanja prozora na radnoj površini, automatsko podešavanje pogleda prema regiji interesa, inverzni pogled .
1.7.12. | Funkcionalnost pohrane komentara sa slikama; komentari su dostupni globalno, mogućnost dodavanja više komentara za istu sliku.
1.8. | Funkcionalnosti web klijenta (10 kom)
1.8.1. | Preglednik koji ne zahtjeva nikakvu instalaciju, radi na pametnim telefonima i tablet računalima, najmanje operativnih sustava Androind ili iOS.
1.8.2. | Prikazivanje svih slika spremljenih u PACS
1.8.3. | Prikaz DICOM i non-DICOM kliničkih informacija sa PACS sustava, ali i sa drugih arhiva
1.8.4. | Uključeni alati za zoom, windowing, mjerenja i cine-loops
1.8.5. | Funkcionalnost prilaganja slike u mail ili spremanje i ispis na lokalnom računalu
1.8.6. | Funkcionalnost eksporta slikovnog materijala u DICOM formatu
1.8.7. | 3D renderiranje
1.8.8. | Podržava sinkronizaciju serija jednim klikom kako bi se automatski podudarale trenutne ("current") sa prethodnim ("prior") studijama
1.8.9. | Mogućnost mijenjanja ravnina (Axial, Sagittal, Coronal and obliques)
1.8.10. | Integracija s BIS sustavom putem HL7 sučelja
1.8.11. | URL link kojim se poziva PACS web preglednik mora biti enkriptiran, odnosno prilikom poziva se ne smiju vidjeti korisničko ime i lozinka. Svaki od BIS korisnika otvara preglednik svojim korisničkim računom
Ukupna cijena ponude bez PDV-a:
PDV:
Ukupna cijena sa PDV-om: