## Sheet1
Ponuditelj: _________________________ |  |  | Prilog III.
Mjesto: ________________
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Predmet nabave: Lampa za operacijsku salu
Proizvođač: ______________________
Zemlja porijekla: ___________________
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Redni broj | Opis zahtjevane minimalne karakteristike | Potvrda tehničke karakteristike / ponuđene tehničke karakteristike. Upisati naziv/model ponuđenog uređaja i kataloški broj gdje god je to primjenjivo | Stranica kataloga (naznačiti web poveznicu za preuzimanje originalbnog kataloga) ili od proizvođača ovjerenog dokumenta kojim se dokazuje tražena karakteristika
1. | OP LAMPA LED S GLAVNOM KUPOLOM I SATELITOM
1.1. | Sa priborom za montažu na strop. Dvostruka ovjesna ruka sa min. 5 rotirajučih zglobova od kojih su minimalno 3 zgloba s neogranićenom rotacijom 360°
1.2. | Glavna kupola i satelit kružnog oblika sa LED tehnologijom. Vijek trajanja LED dioda min. 50.000 sati.
1.2.1. | Kućišta kupola zaštićeni praškastom bojom, glatko, otporno na dezinficijense. Bez pomičnih dijelova.
1.2.2. | Promjer kupola unutar raspona 630-660 mm
1.2.3. | Intenzitet osvjetljenja kupola minimalno 150.000 Lux-a
1.2.4. | Podešavanje osvjetljenja u minimalnom rasponu 10-100%
1.2.5. | Temperatura boje minimalnog raspona 3500-5000 K podesiva u minimalno 5 koraka
1.2.6. | Svaka kupola minimalno 70 LED dioda
1.2.7. | Homogeno svjetlosno polje promjera 20 cm i manje - 30 cm i više na 1 m udaljenosti
1.2.8. | Indeks emisije boje Ra minimalno 96
1.2.9. | Ambijentalno osvjetljenje za endoskopske zahvate
1.2.10. | Podešavanje postavki putem kontrolnog zaslona smještenog na ruci pored kupole s LCD zaslonom
1.2.11. | Jednostavno pozicioniranje s odvojivom autoklavabilnom ručicom na svjetlosnoj glavi i hvatištima na obodu kupole
2 | Autokavabilna ručica za namještanje minimalno 6 komada
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a (_____%)
Ukupna cijena ponude
U ______________________, ____________ 2023.godine
Pečat i potpis odgovorne osobe
|  | _________________ | ________________________