## UZV
Ponuditelj: _________________________ |  |  | Prilog III.
Mjesto: ________________
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Predmet nabave: Ultrazvučni uređaj za pedijatriju
Proizvođač: ______________________ | Proizvođač: ______________________
Zemlja porijekla: ___________________ | Zemlja porijekla: ___________________
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Ultrazvučni uređaj za pedijatriju
Ako nije drukčije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Potvrda traženih karakteristika (DA/NE) uz obavezan opis nuđene stavke» upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“ osim gdje je isto primjenjivo). Stupac «Broj stranice iz ponude» ponuditelj popunjava na način da obavezno navodi broj stranice ponude (dio koji se odnosi na prospektne i tehničke specifikacija proizvođača) gdje se točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike. Navedena stavka u prospektnoj i tehničkoj specifikacija proizvođača mora biti označena rednim broj stavke iz tehničke specifikacije naručitelja.
Redni broj | Tražene specifikacije | Količina | Potvrda traženih karakteristika (DA/NE) uz obavezan opis nuđene stavke | Broj stranice iz ponude (dio koji se odnosi na prospektne i tehničke specifikacija proizvođača)
OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
UZV ZA
| Količina: 1 | 1
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
0 | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
1.0 | RADNA STANICA, OPIS UREĐAJA
1.1 | Color Doppler Ultrazvučni uređaj za aplikacije koje uključuju minimalno: abdomen, mali organi, krvne žile, ginekologija i opstetricija, kardiologija, urologija, pedijatrija, živci
1.2 | Minimalno 5 aktivnih konektora za standardne i 3D/4D sonde i jedan konektor za neslikovnu tzv. "pencil" sondu. Mogućnost priključka: konveksne, mikrokonveksne, sektorske (kardiološke), linearne, 3D konveksne i 3D transvaginalne, bi- plane rektalne (sonda sa dvije skenirajuće glave, konveksna i linearna), transezofagijalne sonde, tzv. "slijepe sonde".
1.3 | Kontrolna ploča sa 4 ili više programskih tipki koje korisnik sam definira, tipkovnica sa 6 ili više programskih tipki koje korisnik sam definira, zaslon na dodir sa 8 ili više programskih tipki koje korisnik sam definira
1.4 | Minimalno 1000 GB (1TB) integrirani tvrdi disk u uređaju ili minimalno 1000 GB SSD integriran u uređaju
1.5 | Minimalno 6 konektora USB originalno integriranih na uređaju (ne podrazumjeva HUB USB jedinicu), od čega minimalno 2 USB konektora 3.0.
1.6 | UZV konzola na 4 kotača sa mogućnošću kočenja svih kotača. Upravljačka ploča podesiva po visini (minimalno 300 mm) i zakretanju (lijevo/desno minimalno 90° u svaku stranu u odnosu na centralnu poziciju), u odnosu na zakočene sve kotače na uređaju. Uređaj ne teži od 65 kg.
1.7 | Pokretanje sustava (boot up) iz stanja ugašenosti do spremnosti za rad za najviše 60 sekundi, od stanja ugašenosti u pripravnom modu (stand-by) do spremnosti za rad najviše 15 sekundi.
1.8 | Razina buke uređaja prilikom rada ne veća od 26dB
1.9 | Integrirani sustav za bežično povezivanje na mrežu (WiFi)
1.10 | Integrirani sustav za bežično povezivanje sa mobilnim telefonima, tabletima, računalima koji rade sa sustavom Android i IOS, te prebacivanje slika i video klipova bežičnim putem
1.11 | Video/ audio i ostali priključci: EKG priključak sa kompletom kablova za EKG, mikrofon, S-video, VGA, audio, HDMI, Ethernet
2.0 | MONITOR
2.1 | Horizontalno pokretni monitor (minimalno u desno 175° i u lijevo minimalno 85°), Vertikalno (minimalno sveukupno 100°), naprijed/nazad (minimalno sveukupno 300mm), gore/dolje (minimalno sveukupno 140mm), u boji, dijagonale min. 21,5 inča LED ili LCD monitor. Minimalna rezolucija 1920x1080 piksela, sa minimalnim kutom vidljivosti 170°.
3.0 | ZASLON OSJETLJIV NA DODIR, "TOUCH SCREEN"
3.1 | Zaslon osjetljiv na dodir visoke osjetljivosti, u boji, na radnoj površini dijagonale min. 15,6 inča, rezolucije min. 1920x1080 piksela, sa mogućnošću podešavanja nagiba zaslona na dodir min. 50°, sa minimalnim kutom vidljivosti 170°, omogućen rad u zaštitnim rukavicama.
4.0 | NAČIN PRIKAZA, MJERENJA, OSTALO
4.1 | Načini rada: 2D (B), harmonični prikaz (THI), oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom, M prikaz, obojani M prikaz, obojani Doppler, Power Doppler, visoko-osjetljivi usmjereni power Doppler, obojani tkivni Doppler, PW Doppler, HPRF, tripleks prikaz (paralelan prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW Dopplera u realnom vremenu)
4.2 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje).
4.3 | B mod (2D prikaz): - dvostruki prikaz B+B, četverostruki prikaz B+B+B+B - dubina prikaza slike: min. 40 cm - podešavanje minimalno 8 frekvencija, ovisno o sondi - izbor od min. 8 sivih mapa - kontinuirani automatski fokus cijele slike - podešavanje perzistencije u minimalno 7 koraka - uvećanje visoke rezolucije: min. 10x - automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku - osvježenje slike: min. 1.700 sl/s - podešavanje parametara slike u postprocesingu: 2D pojačanje, dinamički raspon, promjena sive mape, razina redukcije točkastih artefakata, TGC, LGC, zumiranje
4.4 | Prikaz protoka obojanim Dopplerom (Color Doppler Mode): - PRF raspon min. od 100 Hz do 12,6 kHz - prikaz najviše mjerljive brzine min. 1,46 m/s - osvježenje slike: min. 529 sl/s - podešavanje perzistencije u minimalno 6 koraka - podešavanje parametara slike u postprocesingu: promjena obojane mape, skale i bazne linije.
4.5 | PW Doppler: - automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - detektiranje velikih brzina protoka, HPRF - prikaz najmanje mjerljive brzine PW Dopplerom ne veće od 2,1 cm/s kod Dopplerskog kuta 0° - prikaz najveće mjerljive brzine PW Dopplerom ne manje od 8,6 m/s, kod Dopplerskog kuta 0° - PRF: u rasponu od 1 do 23 kHz ili više - Dopplerski kut podesiv min. +/- 89° - automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku - podešavanje otvora uzorkovanja (Sample volume) 0,5- 30 mm ili više - podešavanje parametara slike i kino zapisa u postprocesingu: promjena sive mape, pomak bazne linije, promjena dopplerskog kuta, skala, obojane mape
4.6 | Brza optimizacije slike pritiskom na jednu tipku: B mod- gain, TGC Color mod- gain, pozicija color okvira, nagib color okvira PW mod- gain, baseline, scale, WF, PRF, kut, SV
4.7 | Kino memorija (cine memory) i broj slika u dinamičkoj memoriji ne manji od 40700 slika ili više od 163 sekundi.
4.8 | Raspon snimanja slika i video klipova (retrospective) ne manje od 120 sekundi i (prospective) ne manje od 480 sekundi
4.9 | LGC lateralna kompenzacija osjetljivosti u minimalno 8 segmenata
4.10 | TGC kompenzacija osjetljivosti u minimalno 8 segmenata
4.11 | Prostorno složeno prikazivanje (Spatial compound imaging) podesivo u minimalno 3 koraka
4.12 | Umanjivanje točkastih artefakata (Speckle suppression imaging technology) u B modu podesivo u minimalno 7 koraka
4.13 | Snimanja slika i video klipova u traženim formatima: BMP, TIFF, JPG, DCM, AVI
4.14 | Digitalni video snimač, originalno integriran (ugrađen u uređaju) sa mogućnošću snimanja cijelog pregleda u trajanju minimalno 60 minuta
4.15 | Prikaza UZV slike preko cijelog ekrana (bez zaglavlja, bočnih izbornika, alata i sl.)
4.16 | Automatsko mjerenje "IMT"-a
4.17 | Uključeni program za rano otkrivanje i sprječavanje koronarnih bolesti srca i arterijskih žila. Automatski detektira promjene vaskularne intime u stvarnom vremenu, te automatski prati i izračunava debljinu karotidne intime.
4.18 | Panoramsko oslikavanje dostupno na ponuđenoj sondi
4.19 | Program za kontrastno oslikavanje zajedno sa programom za kvantifikaciju.
4.20 | Tzv. Strain elastografija ili jednakovrijedna dostupna na ponuđenoj linearnoj sondi
4.21 | Program za bolju vizualizaciju igle dostupno na ponuđenoj sondi
5.0 | SONDA
5.1 | Linearna sonda - Aplikacije: Mali organi, krvne žile, koštano-mišićni sustav, živci, pedijatrija - Širina frekvencijskog opsega: minimalno od 3.0 MHz do 13 MHz ili šire - Minimalni broj elemenata: 192 ili više - Širina prikaza sonde: 40 mm ili više - Minimalna dubina u B-modu do 35 cm ili više Sonda mora podržavati nadogradnju setom za biopsiju | 1
5.2 | Konveksna sonda Aplikacije: abdomen, opstetricija, ginekologija - Širina frekvencijskog opsega: minimalno od 1,2 MHz do 6,0 MHz ili šire - Minimalni broj elemenata: 128 ili više - Kut prikaza sonde u B modu: 60° ili više - Kut proširenog prikaza sonde u B modu: 74° ili više - Konveksni radijus sonde: 60 mm ili manje - Dubina prikaza: 40 cm ili više Sonda mora podržavati nadogradnju setom za biopsiju | 1
6.0 | PRINTER
6.1 | Digitalni termo printer | 1
7.0 | INSTALACIJA I STAVLJANJE U FUNKCIJU
7.1 | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme,uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme,izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove,konektore,periferne uređaje itd.)
8.0 | SERVIS
8.1 | Servis: servis ovlašten od strane proizvođača, na području RH s odazivom u roku od max. 48 sati
9.0 | JAMSTVO
9.1 | Trajanje jamstva sukladno ponudi ponuditelja, a minimalno 24 mjeseci.
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a (_____%)
Ukupna cijena ponude
U ______________________, ____________ 2023.godine
Pečat i potpis odgovorne osobe
|  | _________________ | _________________________________________________

## List1
Ponuditelj: _________________________
Mjesto: ________________ |  | Prilog III.
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Predmet nabave:Koagulogram za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku
Proizvođač: ______________________
Zemlja porijekla: ___________________
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA