## Troškovnik
TROŠKOVNIK
Ponuditelj: _______________________
Predmet nabave: Instrumenti za anesteziju i reanimaciju
R. Br. | Naziv artikla | Jedinica mjere | Količ. | Kataloški broj | Proizvođač | Originalno pakiranje | Jedinična cijena | Cijena pakiranja | Ukupni iznos (4x8) | PDV (25 ili 5 %)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje tlaka. set se sastoji od uređaja za ispiranje koij osigurava nominalni protok od 3 cm3/h, cjevčice dužine 60", komorice s integriranom trosmjernom skretnicom i stezaljkom za brzo ispiranje( pripoj kompatibilan sa postojećim bolničkim monitorima), cijevčice dužine 48", jednosmjerne skretnice, cijevčice dužine 12", luer pripoji. kalibracija sustava se može ispitati putem simulatora | kom | 100
2. | Sistem za disanje 22 mm za anesteziju : svi pripoji moraju prilikom neovisnog testiranja biti dimenzionirani sa standardom BS EN 1281-1:1997. Svaki od testiranog pripoja u rezultatima neovisno testiranja mora zadovoljavati uvjete standarda BS EN 1281-1:1997. Sastoji se od osnovnog sistema 1.6 m, kratke cijevi za balon 1.2m, balona 2 l, kutnog nastavka za luer pripojenog na Y-spoj 22 M/15F i cjevčice za montiranje. Sistem mora imati sloj iona srebra koji imaji antimikroban učinak. | kom | 15
3. | Jednokratni supraglotički tubus. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sliènog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indicator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite. | kom | 300
4. | Bakteriološko - virološki elektrostatski filtar za dišni put: Filtracijska učinkovitost: 99,99%, otpor pri protoku od 30 l/min ne smije biti veći od 0.9 mm H2O, te pri 60 l/min ne smije biti veći od 2.2 cm H2O. Penetracija pri protoku 30 l/min ne smije biti veća od 1.78% kod ne korištenog filtra, te 1.91% nakon 3 sata uporabe (prema standardu ISO 23328-1). Pad tlaka pri 30 l/min kod nekorištenog filtra ne smije biti veći od 93Pa kod ne korištenog filtra, te se ne smije povečati za više od 8Pa nakon 3 sata simuliranog korištenja. Povrat vlage pri VT 500 ml ne smije biti manji od 12 g/m3. Volumen filtra: do 60 ml. Težina: do 28 g kod nekorištenog filtra (ne smije se povečati za više od 1.4 g nakon 3 sata simuliranog korištenja). Mora imati luer pripoj za mjerenje CO2. Konektori: 15F/22M na bolesnikovom kraju, 15M/22F na kraju prema respiratoru (sukladno BS EN 1281-1). | kom | 700
5. | Oralni / nazalni endotrahealni tubus, s niskotlačnim cuffom, koji omogućava visok protok plinova. Ne sadrži latex. Potrebne veličine: 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0,9.5, 10.0 | kom | 100
6. | Armirani oronazalni trahealni tubusi, prozirni PVC, termosenzitivni s cuffom "soft seal", murphyevo oko, marker na 3 cm, za trajnu ventilaciju, veličine 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5, 10.0 ili jednako vrijedan | kom | 50
7. | Guedel airway veličine 000-5, sterilno pakirani. | kom | 300
8. | Soda lime za niski i minimalni protok, pakiran u kanisterima od 5 l. Indikacijska promjena boje: zeleno prema ljubičastom. | kom | 10
9. | Set za resuscitaciju-reanimacijski balon za odrasle, s uključenom maskom veličine 5. | kom | 20
10. | Sistem za disanje namijenjen aktivnom ovlažavanju, s jednom žicom za grijanje, dužine 1,6 m s produžetkom od 0,8 m. Komora za ovlaživanje mora se puniti automatski. Ekspiratorni dio mora imati integriranu kondezacijsku komoru. | kom | 7
11. | Kutni konektor za tubus, ulaz 15M, izlaz 22M/15F, s luer pripojem za mjerenje CO2. | kom | 75
12. | Gibljivi nastavak za tubus, prilagodljive dužine 70mm-150mm, koji zadržava podešeni oblik. Ulaz 22F-izlaz pomičan 22M/15F, s luer pripojem za mjerenje CO2 od 7,6mm. | kom | 200
13. | Set za higijenu usne šupljine. Četkica s atraumatskim vlaknima i mogućnošću aspiracije. Držak sadrži ampulu s dezinfekcijskom otopinom 0,12% klorheksidina za ispiranje usne šupljine. | kom | 200
14. | Dezinfekcijska tekućina za ispiranje usne šupljine, | kom | 200
15. | Set za higijenu usne šupljine. Četkica s atraumatskim vlaknima, spojem za pripajanje na set s fiziološkom otopinom ili sterilnom vodom čiji se protok regulira pomičnim ventilom. Pasta za zube i sukcijski štapić koji zadržava namješten oblik. | kom | 30
16. | Ravni konektor, 15M/22M. | kom | 40
17. | Konektor za kisik 22M/15F s izvodom 6.5 mm. | kom | 40
18. | Držač za cijevi za respirator 2x22M/2x15M. | kom | 2
19. | Y produžni set manjeg lumena, dužine 18 cm s integriranim beziglenim pripojima sa svojstvom neutralnog istiskivanja. | kom | 250
20. | Sistem osnovi za disanje 22M koji se može razvući do 2M, izrađen od materijala koji zadržava namješteni obli. Svi pripoji moraju prilikom neovisnog testiranja biti dimenzionirani sa standardom BS EN 1281-1:1997. Svaki od testiranog pripoja u rezultatima neovisnog testiranja mora zadovoljavati uvjete standarda BS EN 1281-1:1997. Pripoja na << Y>> 22M/15F | kom | 140
[6 empty] | Ukupno bez PDV-a: |  |  |  | 0
Popust _______%
Ukupno s popustom:
[6 empty] | PDV: |  |  | 0
[6 empty] | Ukupno s PDV-om: |  |  | 0
Mjesto i datum: _______________________
Pečat i potpis