## bagatelna
| Ponuditelj: | [5 empty] | Osoba ponuditelja za kontakt
| Naziv | [5 empty] | Ime i prezime:__________________________________________
| Sjedište | [5 empty] | Broj telefona/ telefaksa:____________________________________
OIB
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Naprave i instrumenti za transfuziju i infuziju
R. br. | Naziv artikla | Tvornički naziv | Orig. Pakir. | Kataloški broj | Jed. mjere | Planirana godišnja potreba | Stopa PDV-a | Jed. cijena bez PDV-a | Cijena bez PDV-a (7x9) | Ukupna cijena sa PDV (stupac 10 sa PDV) | Proizvođač i zemlja podrijetla
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Uređaj za pozitivno istiskivanje za CVK. Uređaj za postavljanje na luer pripoj lumena CVK koji osigurava pozitvno istiskivanje, tj. onemogućuje refluks krvi u lumen katetera, te eliminira potrebu hepaniziranja. Ne smije sadržavati lateks. Protok 200 ml / min, mrtav prostor do 0,06 ml, nepromijenjeno pozitvno istiskivanje mora biti najmanje 0,035 ml. |  |  |  | kom | 50
2. | Bezigleni pripoj za zaštitu ulaznog mjesta u vaskularni prostor. Mrtav prostor pripoja ne smije biti veći od 0,06 ml. Protok mora biti 185 ml/min, ili veći. Pripoj ne smije sadržavati lateks ili metal, i mora biti MRI kompatibilan. Mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Mjesto pristupa/aktivacije mora biti testirano na min 600 aktivacija, te se ne smije moći probiti iglom. Mora biti odobreno za korištenje na venskom i arterijskom putu. Mora postojati mogućnost naručivanja s min. 5 indikatora različitih boja. Mora postojati barem jedno kliničko randomizirano istraživanje objavljeno u medicinskom indeksiranom časopisu koje dokazuje da bezigleni pripoj pri pravilnoj uporabi na jednom pacijentu tijekom 7 dana smanjuje katetersku sepsu za 46% (ili više) u usporedbi sa standardnim kapicama. |  |  |  | kom | 8000
3. | Trosmjerna skretnica, namijenjena postavljanju na ulazno mjesto u venski put, s dva integrirana beziglena pripoja slijedećih svojstava: mrtav prostor pripoja ne smije bitri veći od 0,06 ml. Protok mora biti 185 ml/min, ili veći. Pripoj ne smije sadržavati lateks ili metal. Mora biti prikladan za korištenje sa svim oblicima infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Mjesto pristupa/aktivacije mora biti testirano na min 600 aktivacija, te se ne smije moći probiti iglom. Mora biti MRI kompatibilan. |  |  |  | kom | 50
4. | Trostruki produžni set standardnog lumena, s tri beziglena pripoja na ulaznim mjestima. Pripoji trebaju imati slijedeća svojstva: mrtav prostor pripoja ne smije bitri veći od 0,06 ml. Protok mora biti 185 ml/min, ili veći. Pripoji ne smiju sadržavati lateks ili metal. Moraju biti prikladni za korištenje sa svim oblicima infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, te kompatibilni s alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Mjesto pristupa/aktivacije mora biti testirano na min 600 aktivacija, te se ne smije moći probiti iglom. Moraju biti MRI kompatibilni. |  |  |  | kom | 100
5. | Pripoj bezigleni za zaštitu ulaznog mjesta u vaskularni prostor. Mrtav prostor pripoja ne smije biti veći od 0,04 ml. Protok mora biti 165 ml/min., ili veći. Pripoj ne smije sadržavati lateks ili metal, i mora biti MRI kompatibilan. Mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Mora isključivati potrebu za ispiranjem hepariziranom fiziološkom otopinom. Mora biti odobreno za korištenje na arterijskom i venskom putu. |  |  |  | kom | 500
Cijena ponude (bez PDV) - ukupno stupac 10
PDV:
Ukupna cijena (sa PDV) - ukupno stupac 11
| Mjesto i datum: _______________________ | [5 empty] | Pečat i potpis odgovorne osobe:
___________________________________