## Sheet1
Prilog III.
| Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehni-čkog opisa DA / NE | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi,prospektu, izjavi i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
| CIKLOERGOMETAR | kom | 1
OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. | Stres test (ergometrijska) programska podrška
1.1. | Istovremeno snimanje (akvizicija) na svih 12 kanala
1.2. | Snimani odvodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
1.3. | Filteri odvoda: minimalno 40 Hz i 150 Hz
1.4. | Osjetljivost odvoda: minimalno 2.5, 5, 10, 20 i 40 mm/mV
1.5. | Puls umjeravanja: minimalno 1 mV, 200 ms
1.6. | Frekvencijski odziv, minimalni raspon: 0,05 - 150 Hz
1.7. | Rasponi filtriranja, minimalno: 0,05 - 40 Hz i 0,05 - 150 Hz
1.8. | Filter gradske mreže: 50/60 Hz AC
1.9. | CMRR: minimalno 97 dB
1.10. | Ulazna impedancija: minimalno 47 MΩ
1.11. | Ulazni dinamički raspon i dozvoljeno offset odstupanje elektroda: minimalno ± 300 mV
1.12. | Brzina uzorkovanja snimanja: minimalno 10000 uzoraka/s/kanalu s bežičnim pacijent modulom i minimalno 40000 uzoraka/s/kanalu sa žičnim pacijent modulom
1.13. | Brzina uzorkovanja pohrane podataka: minimalno 500 uzoraka/s/kanalu za snimanje i analizu
1.14. | A/D pretvorba: minimalno 1,17 μV, 20 bita
1.15. | Prikaz valnih oblika u grupama od minimalno 3, 6 i 12 odvoda
1.16. | Korisnički definirani formati prikaza za 12 valnih oblika u periodima od 7.5, 10 i 13 sekundi
1.17. | Obavezna mogućnost nadogradnje bežičnim pacijent modulom
1.18. | Obavezna mogućnost umrežavanja više ergometrijskih sustava s jednom bazom podataka za snimanje, pohranu i pregled testova
1.19. | Analogni izlaz za sinkronizaciju EKG-a s vanjskim EKG uređajem
1.20. | Impedancija uzemljenja < 0.1 Ohm
2. | Analiza i mjerenja
2.1. | Automatska analiza 12-kanalnog EKG-a
2.2. | Automatska analiza ST spojnice i prikaz trenda na svih 12 kanala
2.3. | Usporedba superimpozicijom trenutnog i referentnog QRS kompleksa te usrednjenih kompleksa na svih 12 kanala
2.4. | Automatska VEB detekcija (ventricular ectopic beat)
2.5. | Pregled u full disclosure formatu, uz pregled zabilježenih EKG događaja
2.6. | Procjena rizika prema Duke i FAI algoritmima
2.7. | Korisnički definirane mjerne točke ST spojnice
2.8. | Minimalno 100 izmjenjivih protokola za izvođenje vježbi
2.9. | Unos podataka o: dijagnozi, indikacijama, terapiji, unos komentara i bilješki
2.10. | Formule za izračun: METs, maksimalni broj otkucaja, ciljani broj otkucaja
3. | Izvješća i pohrana
3.1. | EKG: minimalno standard ili Cabrera, 3x4+1 i 3x4+3
3.2. | Formati ritam odvoda: minimalno 3, 6 i 12, s konfigurabilnim grupama odvoda
3.3. | Informacije o pacijentu: ciljani broj otkucaja, razlozi za prekid testa, simptomi, indikacije, terapija, dijagnoza, bilješke i unos zaključka
3.4. | Prikaz trendova: ST razina i nagib, ST elevacija i depresija, puls, MET, NIBP, ST profil i ST indeks
3.5. | Prikaz događaja za svih 12 EKG kanala zajedno s prikazom aritmija
3.6. | Odabir tekstualnih i grafičkih formata izvješća s prikazom informacija:
Podaci o pacijentu
Trendovi ST spojnice i ST nagiba
QRS trendovi
Trendovi za puls/krvni tlak/opterećenje
Događaji
Zaključak testa
3.7. | Izvoz podataka putem mreže u formatima: XML, PDF, HL7 i DICOM
3.8. | Uvoz podataka putem mreže u formatima: XML, HL7 i DICOM
3.9. | Odabir višestrukih formata izvješća uz definiciju automatskog zaključka testa
3.10. | Izmjena završnog nalaza u zadnjoj fazi testa: dodavanje loga ustanove, unos kontakta i zaključka
3.11. | Mogućnost nadogradnje opcijom za dvosmjernu komunikaciju putem DICOM i HL7 protokola za izmjenu informacija unutar bolničkog sustava
3.12. | Pohrana 12-kanalnog EKG signala u full disclosure formatu zajedno sa zabilježenim događajima
3.13. | Kapacitet pohrane: minimalno 100 testova
4. | Računalo
4.1. | Monitor: Color Flat, dijagonale minimalno 24", minimalne rezolucije 1920 x 1080
4.2. | Operativni sustav: minimalno Microsoft Windows 7 Professional 32-bita
4.3. | Procesor: minimalno Intel Core i3
4.4. | HDD: minimalno 500 GB
4.5. | RAM: minimalno 4 GB
4.6. | Optički medij: CD-ROM
4.7. | Miš i tipkovnica
4.8. | Priključci: USB, mrežni priključak, audio izlaz
5. | Bežični pacijent modul za akviziciju EKG signala
5.1. | Snimanje i prijenos 12-kanalnog EKG signala
5.2. | Frekvencijski pojas: 2400 MHz - 2480 MHz
5.3. | Digitalna brzina uzorkovanja: minimalno 40000 uzoraka/s/kanalu u akviziviji, 1000 uzoraka/s/kanalu u analizi
5.4. | A/D pretvorba: minimalno 1,875 μV
5.5. | Ugrađena defibrilacijska zaštita
5.6. | Mogućnost akvizivije 250 EKG snimki s jednom AA alkalnom baterijom
5.7. | Napajanje: jedna AA baterija
5.8. | Dimenzije i masa
Masa: maksimalno: 190 g (s baterijom)
Dimenzije: maksimalno 12 x 11 x 3 cm
6. | Bicikl
6.1. | Raspon brzina, min.: 30-130 rpm (okret/min)
6.2. | Opterećenje, min. raspon: 6-999 W
6.3. | Najveća masa pacijenta: min. 160 kg
6.4. | Raspon visine pacijenta, min.: 120-210 cm
6.5. | Broj protokola za vježbu: min. 5 tvorničkih i min. 10 korisnički namjestivih
6.6. | Povezivost s računalom: USB, RS-232
6.7. | Napajanje: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 100 VA max.
7. | Obavezna mogućnost nadogradnje
7.1. | Korištenje daljinskog upravljača s funkcijama za:
pokretanje/zaustavljanje trake
povećanje/smanjenje brzine
povećanje/smanjenje nagiba
pokretanje NIBP mjerenja
promjena faze testa
pokretanje akvizicije 12-kanalnog EKG-a
7.2. | Modul za automatsko mjerenje tlaka
8. | Pisač
8.1. | Termalni printer
9. | Servis
9.1. | Osiguran ISO certificiran servis na području Republike Hrvatske