PRILOG III.

| RED. BR. | OPIS ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA (Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator |  |
| 2. | Pokretno podvozje |  |
| 3. | Ladica za smještaj opreme |  |
| 4. | Šine za smještaj dodatne opreme |  |
| 5. | Integrirana ladica za rendgensko snimanje |  |
| 6. | Otvori za pristup djetetu na sve četiri strane uređaja, sveukupno minimalno 6 otvora |  |
| 7. | Implementirana "zračna zavjesa" unutar inkubatora koja sprečava gubitak topline; automatska aktivacija kod otvaranja vratašca inkubatora |  |
| 8. | Podešavanje nagiba madraca u minimalnom rasponu od -12º do 12º stupnjeva bez otvaranja inkubatora |  |
| 9. | Elektromotorno podešavanje visine podvozja sljedećih karakteristika: |  |
| 9.1. | Raspon od minimalno 135 do 150 cm visine |  |
| 9.2. | Podešavanje putem nožnih pedala sa upravljanjem sa obje strane inkubatora |  |
| 10. | Regulacija temperature zraka unutar inkubatora u dva moda: |  |
| 10.1. | Ručna kontrola temperature zraka u inkubatoru u minimalnom rasponu od 20º do 39º C u koracima od 0,1ºC |  |
| 10.2. | Automatska kontrola temp. zraka inkubatora mjerenjem temperature kože pacijenta sljedećih karakteristika: |  |
| 10.2.1. | Raspon podešavanja željene temperature kože u minimalnom rasponu od 34º do 38º C u koracima od 0,1ºC |  |
| 10.2.2. | Termomonitoring s istovremenim praćenjem dviju temperatura pacijenta, centralne i periferne |  |
| 11. | Zatvoreni sustav za ovlaživanje s isparivačem sljedećih karkteristika: |  |
| 11.1. | Višekratni sustav s rezervoarom za destiliranu vodu zapremnine minimalno 1.5 L |  |
| 11.2. | Sterilizacija sustava na temperaturi od minimalno 134 ºC |  |
| 11.3. | Automatska regulacija relativne vlažnosti zraka unutar inkubatora, u minimalnom rasponu od 30 % do 95 % u koracima od 1%, u dva moda: |  |
| 11.3.1. | Automatsko ovlaživanje, gdje se postotak relativne vlage definira sa zadanom temperaturom zraka u inkubatoru |  |
| 11.3.2. | Manualna regulacija relativne vlažnosti |  |
| 11.4. | Integriran sustav za odvod kondenzirane vlage unutar inkubatora |  |
| 12. | Regulacija koncentracije kisika unutar inkubatora, u minimalnom rasponu od 21 % do maksimalnih 65 % u koracima od 1% |  |
| 13. | Implementiran "Kangaroo" (ili odgovarajući) način rada sljedećih karakteristika: |  |
| 13.1. | Monitoriranje temperature djeteta izvan inkubatora |  |
| 13.2. | Automatsko podešavanje granica alarma i utišavanje |  |
| 13.3. | Automatsko održavanje mikroklime unutar inkubatora |  |
| 13.4. | Mjerenje vremena izbivanja djeteta izvan inkubatora |  |
| 14. | Sučelje za rukovanje inkubatorom s LCD ekranom integrirano u inkubatoru |  |
| 15. | Mogućnost zaključavanja postavki inkubatora |  |
| 16. | Izbornik na hrvatskom jeziku |  |
| 17. | Prikaz trendova na upravljačkom sučelju u trajanju od barem 24 sata za slijedeće parametre: |  |
| 17.1. | Koncentracije kisika |  |
| 17.2. | Centralne i periferne temperature pacijenta |  |
| 17.3. | Temperature zraka |  |
| 17.4 | Relativne vlažnosti |  |
| 17.5. | Snaga grijača |  |
| 18. | Alarmi i sigurnosni sustavi: |  |
| 18.1. | Vizualni i zvučni alarm ukoliko je odstupanje temperature od zadane veće od 1,5 ºC |  |
| 18.2. | Vizualni i zvučni alarm u slučaju nestanka vode za ovlaživanje |  |
| 18.3. | Automatski prekid rada grijača ukoliko temperatura ambijenta pređe 40 ºC |  |
| 18.4. | Alarm prekida snabdijevanja el. energijom |  |
| 18.5. | Alarm kvara na motoru inkubatora |  |
| 18.6. | Alarm kvara na grijaču inkubatora |  |
| 19. | Integrirana vaga rezolucije mjerenja od 1g, sa točnošću mjerenja 2 g |  |
| 19.1. | Prikaz trenda na upravljačkom sučelju u trajanju od barem 7 dana za parametar težine pacijenta |  |
| 20. | Brzina dotoka svježeg zraka unutar inkubatora iznad madraca maksimalno 10 cm/s |  |
| 21. | Razina buke unutar inkubatora maksimalno 47 dB pri 50 Hz |  |
| 22. | Mogućnost smještaja i monitoriranja temperature blizanaca, sa minimalnom dimenzijom madraca 730x380 mm |  |
| 23. | Komunikacijsko RS 232 sučelje za adekvatnim protokolom za prijenos podataka mjerenih na inkubatoru u monitora vitalnih znakova |  |
| 24. | Priključak s crijevom za dobavu kisika, DIN standard |  |
| 25 | Napajanje el. energijom iz mreže 220 V/50 Hz |  |